
附件三：

水质在线监测系统运行维护考核管理办法
1.基本情况
1.1为了进一步完善我司地表水水质自动监测站(以下简称水站)运维考核体系，规范水站运行维护与管理，确保水站稳定运行，根据《福建省地表水水质自动监测站管理及运行维护技术要求（试行）》《福建省地表水水质自动监测站管理及运行维护技术要求补充规定（试行）》要求，结合我司水站运维的实际情况进行修订。
1.2本规定适用于我司投资建设并正式委托第三方运维的所有水站。
2.运维费扣款依据

《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办监测〔2019〕2号）

《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649号）

《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》（总站水字〔2019〕649号）

《福建省地表水水质自动监测站管理及运行维护技术要求（试行）》（闽环站函〔2019〕11号）

《福建省地表水水质自动监测站管理及运行维护技术要求补充规定（试行）》（闽环站函〔2021〕7号）

3.运维费核算

3.1运维费计算过程

运维费按合同约定周期支付，根据运维公司的实际运行情况，对每个站点单独考核。运维费为水站实际运行期间内应付运维费扣除考核不达标扣减费用

计算公式：

约定周期运维费=实际运维费-考核不达标扣款

3.2运维费扣款内容

3.2.1实际运维费（数据有效率）
实际运行期间内应付运维费按照合同要求的数据有效率考核要求执行。
按月对各水质监测站实施独立考核，考核周期内因设备故障、计划性停运等客观因素导致的停运时段不计入考核基数。

实际运行期间数据有效率计算公式为：

数据有效率 = （有效数据量 / 应获取数据量）×100%
（以日计，监测频次为每4小时一次，每天每站每个参数至少应有6个有效数据）。

1）单站考核数据有效率高于80%，按照合同要求支付单站当季度的运维费。

2）单站考核数据有效率在70%（不含）-80%（含），为初级警告，扣除单站当季度运维费10%，并责令整改。

3）考核数据有效率在60%（含）-70%（含），为二级警告，扣除单站当季度运维费30%，并责令整改。

4）考核数据有效率低于60%，为特级警告，扣除单站当季度运维费。

3.2.3运维质控措施要求

a）周核查要求：

每周对常规五参数、叶绿素、蓝绿藻进行标样核查，未进行核查或核查结果不达要求的，当周数据按无效数据处理，扣款500元；未如实上报的查实加倍处罚。
b）月质控要求：

每月完成总磷、总氮、氨氮、高指指标的多点线性核查和集成干预检查，未进行核查的或者核查结果不达要求，每参数扣减500元，未如实上报的查实后加倍处罚。

c）实际水样比对

每半年开展手工比对工作，未进行实际水样比对，每个参数扣款500元。
4.弄虚作假考核

出现篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，扣除该站当月运维费，采取中止运维合同的措施，违反法律法规的，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

5.附则
文件最终解释权归福州水务水资源开发有限公司所有。

附表：

附件1：《校准实验结果记录》

附件2：《水质自动监测站巡检记录表》

附件3：《福建省地表水水质自动监测站现场运维检查评分表》

附件4：《数据有效率统计》
附表1：校准实验结果记录

	序号
	站点名称
	测试项目
	自动监测仪器测定值
	标准溶液值
	相对误差（%）
	是否合格
	测定时间

(年/月/日)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 附件2：水质自动监测站巡检记录表 

	水质自动监测站巡检记录表

	序号
	系统
	巡检项目
	运行状况
	异常情况处理措施

	
	
	
	是否正常
	

	1
	数据采集系统
	数据传输是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	分析仪、数据采集传输仪上的数据是否一致
	是（）  否（）
	

	
	
	工控机运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	工控软件运行是否正常
	是（）  否（）
	

	2
	七参（温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝绿藻）
	历史数据是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	系统各项参数设置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各参数电极是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	电极桶是否正常
	是（）  否（）
	

	3
	TP(总磷)分析仪
	历史数据是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	系统各项参数设置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样泵、管路、内部试剂管等是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样预处理系统是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各阀、泵运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	计量单元、测量单元是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	试剂、纯水余量是否正常
	是（）  否（）
	

	4
	TN(总氮)分析仪
	历史数据是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	系统各项参数设置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样泵、管路、内部试剂管等是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样预处理系统是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各阀、泵运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	计量单元、测量单元是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	试剂、纯水余量是否正常
	是（）  否（）
	

	5
	氨氮分析仪
	历史数据是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	系统各项参数设置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样泵、管路、内部试剂管等是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样预处理系统是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各阀、泵运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	计量单元、测量单元是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	试剂、纯水余量是否正常
	是（）  否（）
	

	6
	高锰酸钾指数分析仪
	历史数据是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	系统各项参数设置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样泵、管路、内部试剂管等是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采样预处理系统是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各阀、泵运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	计量单元、测量单元是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	试剂、纯水余量是否正常
	是（）  否（）
	

	7
	其他辅助设备
	UPS电源、稳压器是否正常工作
	是（）  否（）
	

	
	
	水泵运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	采水管是否畅通、不漏气不漏水
	是（）  否（）
	

	
	
	水泵电缆是否处于干燥环境
	是（）  否（）
	

	8
	采配水单元
	过滤器是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	采样杯是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	阀门是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	管路是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	泵体是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	沉砂池是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	过滤头是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	水样是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	废水桶存量是否正常
	是（）  否（）
	

	9
	设备运行环境
	自来水供应是否正常
	是（）  否（）
	　

	
	
	室内的温度、湿度是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	各电器设备运行及接电是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	站房内的卫生是否清洁
	是（）  否（）
	

	
	
	视频监控运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	站房配电柜运行是否正常
	是（）  否（）
	

	10
	土建及配套设施检查
	站房是否有沉降
	是（）  否（）
	　

	
	
	墙面是否有裂纹
	是（）  否（）
	

	
	
	站房是否有漏雨
	是（）  否（）
	

	
	
	雨水排水管是否畅通
	是（）  否（）
	

	
	
	门窗是否完好
	是（）  否（）
	

	
	
	空调运行是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	消防装置是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	照明是否正常
	是（）  否（）
	

	
	
	地面是否完好
	是（）  否（）
	

	
	
	其他问题事项
	是（）  否（）
	

	备注
	　


	填写要求
	检查项目正常记录为“是（√）”，检查项目不正常记录为“否（√）”，不存在该检查项目记录为“（/）”；异常情况处理措施内填写异常情况和处理措施或无异常情况时填写“无”，其他工作内容请在备注内填写。


巡检人员  ：                                              

巡检开始时间：     年    月    日    时    分  巡检结束时间：      年    月    日    时    分

附件4：数据有效性统计

数据有效率统计

	站点                                                                                   日期

	
	月份
	月份
	月份

	监测项目
	应获取监测数据数量
	获取有效数据数量
	数据有效率
	应获取监测数据数量
	获取有效数据数量
	数据有效率
	应获取监测数据数量
	获取有效数据数量
	数据有效率

	水温
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电导率
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浊度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高指
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	叶绿素
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	蓝绿藻
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经办人：                      

                                      日期






